High Voltage Power Controller 매뉴얼

HVPS

Vacuum & Measurement Technology

High Voltage Power Controller - User's  Manual

(주)브이엠티

1. 사양

a. 외형적 특징

□ Main input voltage : 220Vac / 60Hz

□ 출력 전압을 Local 제어와 RS232C 제어 선택 가능

□ Local 제어시 통신기능을 지원하지 않는다. 제어기 전면판 스위치로만 제어 가능

□ 통신 제어시 Local 제어가 불가능 하다. 제어기 전면판 스위치 제어 안됨

□ 미세 이온 current 측정 가능[수 uA까지]

□ 통신 제어시 시간 조절 범위 : 초 단위 설정 가능

□ Grid power는 출력 전압을 PWM 방식과 Continuous 방식 두가지 파형 선택 가능

□ CASE SIZE : 4U[19"Rack 기준]

b. 세부 사양

Anode power	특 징
	- 모듈화 및 경량화 - 0 ~ 정격전류까지 연속가변 가능 - 0 ~ 정격전압까지 연속가변 가능 - 출력 ON/OFF 제어단자 - 과전류 보호회로 - 과전압 보호회로 - 전압, 전류 감시 출력 - 상용전원 사용
	사 양
	- 입력전압 및 범위 : 220V ±10% AC - 출력전압 : 1kV ~ 50kV, positive output - 전원 안정도 : ±0.01% at the ±10% input charge - 부하 안정도 : 0.01% at full load - Ripple : Within 0.1% peak to peak output voltage - 효율 : 80% - 안정도 : 0.02% per 8 hours(after 30min warm-up) - 제품 크기 : 207(W)*71.5(H)*300(D)mm

Collector power and Grid power	특 징
	- 소형화 및 경량화 - 0 ~ 정격전류까지 연속가변 가능 - 0 ~ 정격전압까지 연속가변 가능 - 출력 ON/OFF 제어단자 - 과전류 보호회로 - 과전압 보호회로 - 전압, 전류 감시 출력
	사 양
	- 입력전압 및 범위 : +24V ±10% DC - 출력전압 : 1kV ~ 5kV, positive output - 전원 안정도 : ±0.01% at the ±10% input charge - 부하 안정도 : 0.01% at full load - Ripple : Within 0.1% peak to peak output voltage - 효율 : 80% - 안정도 : 0.02% per 8 hours(after 30min warm-up) - 제품 크기 : 125(W)*53(H)*145.5(D)mm

c. PWM 알고리즘 구현

- ON time : 10ms ~ 999ms[adjustable]

- OFF time : 10ms ~ 999ms[adjustable]

- Period : 1sec[Fixed]

- Repetition rate : 10 ~ 20Hz[adjustable]

2. 전체 구성도

a. 전면판 구성

b. 후면판 구성

c. 내부 배치도

d. 고압 cable 구성

e. 내부 흐름도

3. 사용시 주의사항

High Voltage Power Controller - User's  Manual

a. 충분한 Warming up후 작동시키세요.

충분한 warming up이 되지 않은 상태에서 컨트롤러를 무리하게 동작시키면, 컨트롤러 내부의  파워 모듈의  성능이 저하되며,  Read relay 수명 단축의 원인이 됩니다.

b. 컨트롤러를 사용하기 전 꼭 확인하세요.

․고압 케이블 컨넥터의 결합 상태

- 부하

- 컨트롤러

․컨트롤러의 접지여부

- 감전의 위험과 컨트롤러 오동작에 영항을 줍니다.

4. 설치 및 조작

설치시 주의사항

전원 플러그를 뽑아 놓은 상태에서 설치해 주십시오

a. 키 조작 방법

High voltage power supply 전면판에 구성된 각각의 기능에 대해 설명하도록 하겠습니다.

번 호	품 명	설 명
1	main power switch	상용 220Vac 전압 공급 및 차단 역할을 수행
2	analog output	anode, collector, grid의 고압 및 전류를 0 - 10V로 표시
3	통신 단자	컴퓨터와 제어기 통신 역할
4	Display 창	anode, collector, grid의 전압, 전류를 표시
5	function key	function 메뉴의 up key
6	function key	function 메뉴의 down key
7	function key	function 메뉴 선택 key[local, remote, PWM time 설정]
8	anode start key	anode power의 0 ~ 50kV 고전압 ON/OFF
9	collector start key	collector power의 0 ~ 5kV 고전압 ON/OFF
10	grid start key	grid power의 0 ~ 5kV 고전압 ON/OFF
11	anode 전압 조절 단자	anode power의 0 ~ 50kV 고전압 조절 단자
12	collector 전압 조절 단자	collector power의 0 ~ 5kV 고전압 조절 단자
13	grid 전압 조절 단자	grid power의 0 ~ 5kV 고전압 조절 단자

Main power switch를 ON하면 제어기의 초기 디스플레이 LCD 화면은 아래와 같이 표시된다.

＜＝ Anode 전압 전류 표시

＜＝ Collector전압 전류 표시

＜＝ Grid 전압 전류 표시

＜＝ Local, Romote, Pulse Time

□ MENU 항목에 있는  Parameter 설정

SET, UP(▲), DOWN(▼) key를 사용하여  Local, Remote Mode 및 Grid의 Continue, Pulse mode를 선택 및 설정할 수 있다.

Local/Remote 설정 방법

SET -> UP(▲) ->SET  ......> Remote mode

SET -> DOWN(▲) ->SET  ......> Local mode

Grid Continue /Pulse Mode 설정

Local/Remote 설정후 -> SET -> UP(▲) -> SET  ......> Pulse mode

Local/Remote 설정후 -> SET -> DOWN(▲) -> SET  ......>Continue mode

Pulse Time 설정방법

Pulse mode -> 0000 ms ON 표시 -> SET때 누를 때마다  커서가 우측으로 이동

-> UP(▲),DOWN(▲)키를 한 번 씩 누르면 숫자가 변경됨

-> 마지막 다섯 번째 시간까지 설정 -> SET

응용예 ) Local Mode에서 Grid 전압을 Pulse Time(100ms)으로 1KV,

Cathode 전압 2KV, Anode 전압 5KV로 하는 방법

제어기 Function(SET) key를 아래와 같은 순서로 누르면

SET -> DOWN(▲) ->SET (Local mode 설정) -> UP(▲) -> SET(Pulse Mode)

SET -> UP(▲)(백단위 커서 확인) -> SET -> SET->메인 화면 표시 확인할 수 있음.

(초기화면)                        (고압 공급시)

(GRID 전압 1KV Pulse (100ms) 전압 공급)

Grid 스위치를 누르면 Grid LED ON(Grid Power 공급)

메인 화면의 G 00000V 0.00uA를 보면서 우측에 있는 전압 조정다이얼을 우측

(좌측으로 돌리면 감소)으로 조금씩 돌려 화면에 G 01000V가 될 때 까지 돌림

(Collector 전압 2KV 공급)

같은 방법으로, Collector 스위치를 누르면 Collector LED ON(Collector Power 공급) 메인 화면의 C 00000V 0.00uA를 보면서 우측에 있는 전압 조정다이얼을 우측(좌측으로 돌리면 감소)으로 조금씩 돌려 화면에 C 02000V가 될 때 까지 돌림

(Anode 전압 5KV 공급)

같은 방법으로, Anode 스위치를 누르면 Anode  LED ON(Anode Power 공급)

메인 화면의 A 0000V 0.00uA를 보면서 우측에 있는 전압 조정다이얼을 우측

(좌측으로 돌리면 감소)으로 조금씩 돌려 화면에 A05000V가 될 때 까지 돌림

※ 주의 사항※

LCD 화면에 나타나는 전류 값은 부하에 따라 다를 수가 있습니다.

5. 컴퓨터 인터페이스

High Voltage Power Controller - User's  Manual

a. RS 232C 연결 방법

고압 제어기 전면부에 부착된 통신용 단자대를 아래의 그림을 참고하여 컴퓨터와 연결합니다. 고압 제어기에서는 기본 9600bps, 8bit, 1stop, none parity로 구성되어 있습니다. 그리고 변경은 불가능하게 설계되어 있습니다.

그림 1. RS-232C 케이블의 연결

6. 통신 프로토콜

a. 명령어 체계

첫번째 문자		두번째 문자
A	Anode	M	Monitor
C	Collector	S	Set
G	Grid	O	On
T	Total : 위의 세 채널 모두 control	F	Off
P	Pulse

b. 'M' -> Monitor : 각 채널별 ON/OFF 상태, 전압, 전류 모니터링, Pulse는 설정된 시간

PC	Controller	비 고
AM(CR)(LF) CM(CR)(LF) GM(CR)(LF)	ON 50000V 6.0E-3A(CR)(LF) or FF 00000V 0.0E-6A(CR)(LF)
PM(CR)(LF)	0000ms(CR)(LF)
TM(CR)(LF)	A ON 50000V 6.0E-3A, C ON 5000V 6.0E-3A, G ON 5000V 6.0E-3A(CR)(LF)	','로 구분 되어서 한 줄로 연속해서 들어옴

c. ‘S' -> Set : Collector, Grid 는 출력전압 설정, Pulse 는 출력시간 설정

PC	Controller	비 고
CS 0000(CR)(LF) GS 0000(CR)(LF)	OK(CR)(LF) 5000이상 입력해도 5000으로 제한	- 숫자는 4자리 필히 확인. - Remote 모드가 아니면 NOT REMOTE MODE (CR)(LF)
PS 0000(CR)(LF)	1000보다 큰 값이면 OVER RANGE(CR)(LF) 설정되지 않음.
	정상이면 OK(CR)(LF)

d. 'O' -> ON : Anode, Collector, Grid는 출력 ON, Pulse는 Pulse mode 사용을 의미

PC	Controller	비 고
AO(CR)(LF) CO(CR)(LF) GO(CR)(LF)	이미 켜져있을 때는 ON(CR)(LF) 정상 동작되면 OK(CR)(LF)	Remote 모드가 아니면 NOT REMOTE MODE (CR)(LF)
TO(CR)(LF)	A OK,C OK,G OK(CR)(LF) ','로 구분 되어서 한 줄로 연속해서 들어옴
PO(CR)(LF)	OK(CR)(LF)

e. 'F' -> OFF : Anode, Collector, Grid는 출력 OFF, Pulse는 Continuous mode 사용

PC	Controller	비 고
AF(CR)(LF) CF(CR)(LF) GF(CR)(LF)	이미 꺼져있을 때는 FF(CR)(LF) 정상 동작되면 OK(CR)(LF)	Remote 모드가 아니면 NOT REMOTE MODE (CR)(LF)
TF(CR)(LF)	A OK,C OK,G OK(CR)(LF) ','로 구분 되어서 한 줄로 연속해서 들어옴
PF(CR)(LF)	OK(CR)(LF)

보증서

High Voltage Power Controller - User's  Manual

제 품 명
제조번호
보증기간

■ 무상서비스 안내

• 정상적인 사용상태에서 보증기간(구입일로부터 12개월간) 이내에 고장이 발생한 경우

무상으로 수리하여 드립니다.

• 무상 A/S기간 초과 후 재 발생하는 A/S의 무상기간은 3개월

■ 유상서비스 안내

다음과 같은 경우에는 서비스 요금(수리비, 부품대, 출장비등)을 받고 수리하여 드립니다.

1. 보증기간이 경과한 경우

2. 보증기간 이내인 경우

• 천재지변(화재, 염해, 가스피해, 지진, 풍수해, 낙뢰, 이상전원)에 의해 고장이 발생하였을 경우

• 취급상의 고의 또는 과실 등으로 사용자 귀책사유로 인한 고장

• 설치 후 고객 임의로 이동, 수송 등으로 인한 고장

• 당사 또는 당사가 지정한 기술사원 이외의 제 3자에 의한 수리, 개조 등으로 인한 고장

• 당사가 지정하지 않은 부품사용으로 인한 고장

■ 상담 안내

(주)브이엠티

경북 포항시 남구 이동 533-1

Tel (054)278-7799        Fax (054) 278-7790

VMT	株式會社 브이엠티
Vacuum & Measurement Technology
본 사 & 공 장	(790-320) 경북 포항시 남구 이동 533-1 Tel : (054)278-7799 Fax: (054)279-7790 홈페이지 : http://www.vmt.co.kr
포항 테크노파크 사업소	(790-834) 경북 포항시 남구 지곡동 601번지 벤처동 B111 Tel : (054)223-2530 Fax : (054)278-7790